Приказ Госатомнадзора РФ

от 12 марта 2001 г. № 18

"Об утверждении и введении в действие Методических указаний по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности при эксплуатации приборов неразрушающего контроля, содержащих радиоактивные вещества (гамма-дефектоскопов)

(РД-07-10-2001)"

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2001 г. прилагаемые Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности при эксплуатации приборов неразрушающего контроля, содержащих радиоактивные вещества (гамма-дефектоскопов) (РД-07-10-2001).

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата, межрегиональных территориальных округов и организаций Госатомнадзора России принять требования РД-07-10-2001 к руководству и исполнению.

Начальник Госатомнадзора России Ю.Г.Вишневский

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

(ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПОВ)

РД-07-10-2001

(утв. приказом Госатомнадзора РФ от 12 марта 2001 г. № 18)

Введены в действие с 1 апреля 2001 г.

I. Общие положения

1. Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности при эксплуатации приборов неразрушающего контроля, содержащих радиоактивные вещества (гамма-дефектоскопов) (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с документами:

- "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99);

- "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99);

- "Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии" (СП № 1171 - 74);

- "Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ" (ПБТРВ-73);

- "Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (ППОГАТ-95);

- "Положение об организации государственного надзора за безопасностью при использовании атомной энергии" (РД-03-43-98);

- "Инструкция по осуществлению надзора за радиационной безопасностью при производстве, обращении и использовании радиоактивных веществ, изделий на их основе и обращении с радиоактивными отходами" (РД-07-04-99).

2. Методические указания разработаны с целью совершенствования организации и проведения инспекций деятельности организаций, использующих в своей работе гамма-дефектоскопы.

3. Методические указания обязательны для инспекторов и специалистов центрального аппарата и/или территориального органа Госатомнадзора России (инспектирующих лиц), проводящих инспекцию деятельности организаций, использующих в своей работе гамма-дефектоскопы.

4. Методические указания конкретизируют требования (по вопросам проверки наличия и ведения документации по обеспечению радиационной безопасности (РБ), состояния радиационно-опасных объектов, подготовленности персонала по обеспечению РБ, подготовленности к предупреждению и ликвидации радиационной аварии) к инспектирующим лицам на этапе подготовки к проведению инспекции и на этапе проведения инспекции деятельности организаций, использующих в своей работе гамма-дефектоскопы.

II. Особенности подготовки к проведению инспекции

5. В процессе подготовки к проведению инспекции необходимо:

5.1. Изучить требования документов ОСПОРБ-99, НРБ-99, СП 1171-74, ПБРТВ-73, ППОГАТ-95, связанные с гамма-дефектоскопией.

5.2. Изучить имеющиеся материалы по результатам надзора за деятельностью инспектируемой организации в области использования атомной энергии, а также материалы, связанные с лицензированием деятельности этой организации Госатомнадзором России, уточнить и обратить внимание на:

- ограничения, введенные в условия действия лицензии, в санитарно-эпидемиологическое заключение (санитарный паспорт - до его замены на требуемый документ)*(1) и в другие разрешительные документы;

- акты, акт предписания, предписания (далее предписания) предшествующих инспекций и информацию организации о выполнении предписаний;

- акты расследования нарушений при обращении с радиационными источниками (если нарушения имели место);

- количество и характеристику объектов деятельности инспектируемой организации;

- тип, количество, характеристики применяемых гамма-дефектоскопов*(2);

- тип, количество, характеристики источников ионизирующего излучения (ИИИ) к гамма-дефектоскопам*(3);

- наличие транспортных и перезарядных контейнеров и вспомогательных устройств.

5.3. Ознакомиться с технической документацией (техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр (паспорт) и инструкция по зарядке и перезарядке держателя источника) к гамма-дефектоскопам и отметить пункты, выполнение требований которых, следует проверить в ходе инспекции.

III. Особенности проведения инспекции

6. В начале инспекции инспектирующим лицам необходимо в установленном в организации порядке пройти инструктажи по безопасности и охране труда на инспектируемых объектах и при необходимости получить средства индивидуальной защиты и дозиметрического контроля (РД-04-07-99, п. 18).

7. В ходе инспекции проверяется:

7.1. Соблюдение требований условий действия лицензии, санитарно-эпидемиологического заключения и выполнение ранее выданных предписаний.

7.2. Наличие проектной документации (СП-1171-74, п. 5.2), актов комиссионной приемки помещении (СП-1171-74, п. 5.3) для работ с радиоизотопными дефектоскопами, в том числе хранилищ (как стационарных, так и временных) контейнеров с ИИИ и дефектоскопов (при инспекциях в процессе рассмотрения заявлений для получения лицензий Госатомнадзора России).

7.3. Приходно-расходный журнал (ОСПОРБ-99, п. 3.5.7, СП-1171-74, п. 1.5), акты о приеме ИИИ на захоронение (ОСПОРБ-99, п. 3.5.19) и результат годовой инвентаризации радиоактивных веществ и аппаратов (ОСПОРБ-99, п. 3.5.12), наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с дефектоскопами (СП-1171-74, п. 5.4), разрешение на проведение работ по гамма-дефектоскопии вне территории действия санитарно-эпидемиологического заключения (СП-1171-74, п. 3.4) и санитарно эпидемиологическое заключение на создание временного хранилища дефектоскопов (ОСПОРБ-99, п. 3.5.14).

7.4. Соответствие количества фактического наличия дефектоскопов, ИИИ и перезарядных контейнеров количеству указанному в документах перечисленных в п. 7.3. (при выполнении п. 8 и п. 9 Методических указаний).

7.5. Наличие и сроки действия инструкции по обеспечению РБ при проведении работ с радиоизотопными дефектоскопами (ОСПОРБ-99, п. 2.5.3).

7.6. Наличие должностных инструкций работников, осуществляющих работу с радиоизотопными дефектоскопами (ОСПОРБ-99, п. 2.5.4).

7.7. Наличие технической документации (паспортов) на ИИИ (ОСПОРБ-99, п. 3.7.1), соответствие паспортной активности источника активности указанной в санитарно-эпидемиологическом заключении и в технической документации на дефектоскопы, назначенный срок службы ИИИ, наличие ИИИ не пригодных для дальнейшего использования и подлежащих захоронению (ГОСТ 27212-87 "Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования", п. 8).

7.8. Условия использования дефектоскопов отвечающие требованиям технической документации (техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр, паспорт, инструкция по зарядке и перезарядке держателя источника) на их эксплуатацию (СП-1171-74, п. 2.8), эксплуатационный срок службы дефектоскопов (ГОСТ 23764-79 "Гамма-дефектоскопы. Общие технические требования", п. 3.27), наличие дефектоскопов не пригодных для дальнейшего использования, проведение технического обслуживания, а также правильность и полноту заполнения формуляра дефектоскопов.

7.9. Наличие протоколов зарядки (перезарядки) дефектоскопов и договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию Госатомнадзора России, выполняющей техническое обслуживание дефектоскопов и перезарядку держателя источника. Если перечисленные работы выполняются инспектируемой организацией, убедиться в наличии: соответствующих разрешений на данный вид работы, специально оборудованного помещения, специального оборудования, соответствующих инструкций и специально обученного персонала (СП-1171-74, п. 4.1, п. 4.10, п. 4.12).

7.10. Наличие документов подтверждающих подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения РБ руководителей и исполнителей работ, специалистов служб РБ, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ (ОСПОРБ-99, п. 2.5.3), протоколы (журналы) проверки знаний и инструктажа (ОСПОРБ-99, п. 3.4.14). При проверке рекомендуется провести выборочный контроль знаний и навыков дефектоскопистов, выяснить проводятся ли практические тренировки.

7.11. Наличие документов, необходимых для транспортирования гамма-дефектоскопов к месту проведения работ: санитарно-эпидемиологическое заключение на специализированную автомашину для постоянных перевозок дефектоскопов и ИИИ, аварийная карточка системы информации об опасности (СИО), свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза, путевой лист с отметкой "опасный груз", товарно-транспортная накладная, согласованный маршрут перевозки опасного груза (ОСПОРБ-99, п. 3.5.21; ППОГАТ-95, п. 2.3.2, п. 2.8.2,п. 5.1.9).

7.12. Наличие системы радиационного контроля (РК) и контрольных уровней, согласованных с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ОСПОРБ-99, пп. 3.13.1, 3.13.3, 3.13.9); протоколы и/или журналы РК (СП-1171-74, п. 6.1), индивидуальные карточки работников (ОСПОРБ-99, п. 3.13.7), соответствие проводимого РК системе РК (РД-07-09-99, приложение, пункты 4.1.1 - 4.1.3), свидетельства о поверке приборов РК (ОСПОРБ-99, п. 2.4.9), типовой объем и частота проведения РК приведены в приложении 3.

7.13. Наличие протоколов проведения работ по контролю качества изделий методами радиоизотопной дефектоскопии (СП-1171-74, п. 3.8).

8. При проверке помещений для просвечивания стационарными дефектоскопами проверяются состояние физической защиты, соответствие состояния помещений проекту, наличие блокировки дверей с механизмом перемещения источника (открытия затвора), предупреждающих световых сигналов в момент просвечивания и знаков радиационной опасности (ОСПОРБ-99, п. 3.4.1, п. 3.4.5 и п. 3.4.6, СП-1171-74, п. 5.20, п. 5.21).

9. При проверке хранилища переносных дефектоскопов проверяются состояние физической защиты, соответствие состояния хранилища проекту, условия размещения дефектоскопов (один колодец на один дефектоскоп), устройство колодцев, ниш, сейфов; наличие защитных крышек, подъемных устройств, схемы расположения дефектоскопов и контейнеров с ИИИ, знаков радиационной опасности (ОСПОРБ-99, п. 3.4.1, п. 3.4.5 и п. 3.4.6, СП-1171-74, п. 5.13, п. 5.15, п. 5.22).

10. При проверке специализированных автомашин для перевозки дефектоскопов проверяется наличие: экранирующего устройства радиационной защиты, запорного устройства, аварийного комплекта, белых полос на боковых бортах автомобилей, информационных таблиц СИО, комплекта знаков радиационной опасности, приборов радиационного контроля (ПБТРВ-73, пп. 3.7.2, 3.7.15, СП-1171-74, п. 3.8).

11. Проверить деятельность организации по предупреждению радиационных аварий:

11.1. Знание и четкое выполнение работниками: норм и правил РБ, существующих инструкций, регламентов и требований технической документации на дефектоскопы и ИИИ.

11.2. Техническое состояние дефектоскопов, вспомогательных устройств и приборов РК, качество технического обслуживания и ремонта, эксплуатации, хранения и транспортировки.

12. Проверить готовность организации к ликвидации последствий радиационной аварии:

12.1. Знание работниками характерных неисправностей дефектоскопов и методов их устранения (Техническое описание и инструкция по эксплуатации).

12.2. Знание работниками инструкции по предупреждению аварий и пожара и ликвидации их последствий и плана по защите персонала на случай аварии.

12.3. Знание работниками мер по локализации и ликвидации аварии (приложение 4). Возможна и практическая проверка знаний и навыков при проведении противоаварийных тренировок.

12.4. Знание работниками расчета доз (приложение 5), защиты от гамма-излучения (СП-1171-74, приложение 8), способов минимизации времени и дозы облучения в ходе ликвидации радиационной аварии.

12.5. Наличие технических средств ликвидации аварии: аварийного комплекта (приложение 6), средств пожаротушения и дезактивации, аптечек с набором необходимых средств первой помощи, приборов РК (приложение 7), аппаратуры связи и экстренного оповещения об аварии, дополнительного транспорта и т.д. Необходимо также проверить доступность этих средств в любое время суток.

13. Определение радиационно-опасный зоны, в пределах которой мощность дозы излучения превышает 3 мкГр/час (СП-1171-74, п. 3.8) - один раз в квартал, а также при смене технологии (СП-1171-74. п. 6.6.1.в)

14. Измерение индивидуальных доз облучения двумя типами дозиметров (прямопоказывающими и фото или термодозиметрами) лиц, занятых на основных и вспомогательных операциях при выполнении дефектоскопических работ - постоянно (СП-1171-74, п. 6.6.1.e).

15. Измерение индивидуальных доз облучения - при зарядке, перезарядке и ремонте дефектоскопов (СП-1171-74, п. 6.6.2.в).

16. Дозиметрический и радиометрический контроль при зарядке, перезарядке и ремонте дефектоскопов - каждый раз при выполнении этих работ (СП-1171-74, п. 6.6.1.г).

17. Проверка исправности систем блокировок и сигнализации - каждый раз перед началом работы (СП-1171-74, п. 6.6.2.г).

При использование передвижных и переносных дефектоскопов: пп. 1-14.

При использование стационарных дефектоскопов: пп. (1-3), 5, 6, 10, 15, 17.

При зарядке, перезарядке и ремонте дефектоскопов: п. 16.

_________________

*(1) - далее по тексту: санитарно-эпидемиологическое заключение

*(2) - приложение 1.

*(3) - приложение 2.

Приложение 1

Радиационные характеристики наиболее широко применяемых дефектоскопов

| Тип гамма-дефектоскопа | № технических условий, назначенный срок службы, (максимальное количество наработанных циклов) | Применяемый источник ионизирующего излучения (ИИИ), мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от ИИИ (А/кг) | Максимальная активность ИИИ, (Бк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стапель-5М | ЕНI.570.001 ТУ-ЛУ, 5 лет, (5 х Е4) | ГИИД-3 (Ir-192) (3,9+3,9) х Е-6 | 8,5 х E11 |
| "KАМА" | Без ТУ, по разовым заказам 10 лет, (5 х Е4) | ГИК-8-1 (Со-60) (12,5+/-2,5) х Е-5 | 7,3 х E13 |
| Гаммарид-20....26 | EHI.570.000 ТУ, Без | ГИИД-3...6 (Ir-192) | 8,5 х E11 |
|  | ограничения, | (3,9+3,9) х Е-6 | - |
|  | (без ограничения) |  | 8,5 х E12 |
| Гаммарид-20М...25М | ЕHI.570.000 ТУ, | ГИИД-3...6 (Ir -192) | 8,5 х E11 |
|  | Без ограничения, | (3,9+3,9) х Е-6 | - |
|  | (без ограничения) |  | 8,5 х E12 |
| Гаммарид-192/4 | ТУ ЕНI.95.565-78Е | ГИИД-2 (Ir-192) | 2,8 х E11 |
|  | 1.570.000 ТУ, 5 лет, (5 х Е4) | (1,3+1,3) х Е-7 |  |
| Гаммарид-192/40 | ТУ ЕНI.95.565-78Е | ГИИД-5 (Ir-192) | 2,8 х E12 |
|  | 1.570.000 ТУ, 5 лет, (5 х Е4) | (1,3+1,3) х Е-6 |  |
| Гаммарид-192/40(Т) | ТУ ЕНI.95.565-78Е | ГИИД-5 (Ir-192) | 2,8 x E12 |
|  | 1.570.000 ТУ, 5 лет, (5 х Е4) | (1,3+1,3) x Е-6 |  |
| Гаммарид-192/120 | ТУ ЕНI.95.565-78Е | ГИИД-6 (Ir-192) | 8,5 x E12 |
|  | 1.570.000 ТУ, 5 лет, (5 x Е4) | (3,9+3,9) x Е-6 |  |
| Гаммарид-192/120(М) | ТУ ЕНI.95.565-78Е | ГИИД-6 (Ir-192) | 8,5 x E12 |
|  | 1.570.000 ТУ,5 лет, (5 x Е4) | (3,9+3,9) x Е-6 |  |
| Гаммарид-170/400 | ТУ 95.1113-83Е | ГИИД-1 (Ir-192) | 8,4 x Е10 |
|  | ЕНI.570.003ТУ,3 года, (7,5 x Е4) | (2,9+4,8) x Е-8 |  |
|  |  | ИГИ-Ту-3-1 (Tm-170) (3,0-6,0) x Е-8 | 3,22 x E13 |
|  |  | ИГИ-Се-5-3 (Se-75) (1,2-2,4) х Е-7 | 6,20 x Е11 |
| РИД-Se-4/P | ЕИ1.570.202.ТУ, | ГС75М.412(Se-75) 1,2 x Е-6 | (2,4-3,0) xE12 |
|  | 5 лет, (5 x Е4) | Спецпоставка | (3,6-4,5) xE12 |
| РИД-Sе-5/Р | ЕИ1.570.202.ТУ, | ГС75М.512 (Se-75) 1,2 х Е-6 | (3,0-3,7) хE12 |
|  | 5 лет, (5 х Е4) | Спецпоставка | (4,5-5,6) хE12 |

Приложение 2

Характеристики закрытых ИИИ, применяемых в дефектоскопах

| Тип источника | Радиоизотоп, период полураспада, энергия | Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от ИИИ (А/кг) | Полная гамма-постоянная радионуклида* (Р х см2/мКи х час) | Энергия излучения (основные линии энергетического спектра) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИК-8-1 | Со-60, 5,27 лет, | (12,5+/-2,5) х Е-5 | 13,853 | 1,172 Мэв |
|  | (0,825-2,158) Мэв |  |  | 1,333 Мэв |
| ИГИ-Се-5-3 | Se-75, | (1,2-2,4) х Е-7 | 6,442 | 0,136 Мэв |
| ГС75М.412 | 120 суток, | 1,2 х Е-6 |  | 0,265 Мэв |
| ГС75М.512 | (0,066 - 0,572) Мэв. | 1,2 х Е-6 |  | 0,280 Мэв |
|  |  |  |  | 0,402 Мэв |
| ИГИ-Ту-3-1 | Тм-170, 129 суток, 0,084 Мэв. | (3,0-6,0) х Е-8 | 0,027 | 0,084 Мэв |
| ГИД-Ц-1 |  | 3,1 х Е-8 | 3,242 | 0,661 Мэв |
| ГИД-Ц-2 | Cs-137, | 1,3 х Е-7 |  |  |
| ГИД-Ц-3 | 30,0 лет, | 2,1 х Е-7 |  |  |
| ГИД-Ц-4 | 0,661 Мэв | 1,3 х Е-6 |  |  |
| ГИД-Ц-5 |  | 6,5 х Е-6 |  |  |
| ГИД-Ц-6 |  | 1,2 х Е-5 |  |  |
| ГИИД-1 | Ir-192, | (2,9+4,8) х Е-8 | 4,605 |  |
| ГИИД-2 | 74,0 суток, | (1,3+1,3) х Е-7 |  | 0,296 Мэв |
| ГИИД-3 | (0,201-1,060) Мэв | (3,9+3,9) х Е-7 |  | 0,308 Мэв |
| ГИИД-4 |  | (6,4+6,4) х Е-7 |  | 0,316 Мэв |
| ГИИД-5 |  | (1,3+1,3) х Е-6 |  | 0,468 Мэв |
| ГИИД-6 |  | (3,9+3,9) х Е-6 |  | 0,604 Мэв |
| ГИИД-7 |  | (6,4+6,4) х Е-6 |  |  |

__________________

* - "Справочник по радиационной безопасности", Козлов В.Ф., 5-ое изд., Москва, Энергоатомиздат, 1999.

Приложение 3

Типовой объем и частота проведения радиационного контроля при использовании дефектоскопов

| № пп. | Измеряемая величина | Периодичность (не реже) | Основание | Допустимое значение (не более) | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D на расст. 0,1 м от поверхности радиационной головки* | 2 раза в мес. | СП-1171-74 п. 6.6.1.а | 1 мГр/ч | СП-1171-74 п. 2.12 |
| 2 | D на расст. 1 м от поверхности радиационной головки | 2 раза в мес. | СП-1171-74 п. 6.6.1.a | 20 мкГр/ч | ОСПОРБ-99 п. 3.7.6 |
| 3 | D на наружных поверхностях здания лаборатории радиоизотопной дефектоскопии | 2 раза в год | СП-1171-74 п. 6.6.1.б | 3 мкГр/ч | СП-1171-74 п. 5.7 |
| 4 | D на наружных поверхностях хранилища | 2 раза в год | СП-1171-74 п. 6.6.1.б | 1 мкГр/ч | ОСПОРБ-99 п. 3.5.14 |
| 5 | D в помещениях для персонала | 1 раз в квартал | СП-1171-74 п. 6.6.1.в | 1 мкГр/ч | СП-1171-74 п. 5.12 |
| 6 | D в любых других помещениях и на территории организации | 2 раза в год | СП-1171-74 п. 6.6.1.б | 0,3 мкГр/ч | СП-1171-74 п. 5.12 |
| 7 | D в любой точке поверхности специализированной автомашины | 2 раза в год и перед (после) каждым (ого) рейсом (а) | СП-1171-74 п. 6.6.1.б | 2 мГр/ч | ПБТРВ-73, п. 3.7.6 |
| 8 | D на расстоянии 2 м от любой точки поверхности специализированной автомашины |  |  | 100 мкГр/ч |  |
| 9 | D в кабине водителя |  |  | 6 мкГр/ч, но не более 20 мГр/год | ОСПОРБ-99 табл. 3.3.1 |
| 10 | Уровень загрязнения радиоактивными веществами наружных поверхностей дефектоскопов | 1 раз в квартал | СП-1171-74 п. 6.6.1.д | 10 бета-част./ см2 х мин. | СП-1171-74 п. 2.15 |
| 11 | Уровень загрязнения радиоактивными веществами наружных поверхностей контейнеров | 1 раз в квартал |  | 100 бета-част./ см2 х мин. | СП-1171-74 приложение 2 |
| 12 | Уровень загрязнения радиоактивными веществами наружных поверхностей транспортных средств | 1 раз в квартал |  | 100 бета-част./ см2 х мин. |  |

________________

* - (D - мощность поглощенной дозы).

Приложение 4

Типовой перечень возможных радиационных аварий, возможных причин их возникновения и мер по ликвидации их последствий*

| Типовая аварийная ситуация | Возможные причины аварии | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- |
| 1. Застревание держателя источника в ампулопроводе или в головке направляющей. Обычными мерами освободить не удается. | Повреждение троса или зубчатого колеса, попадание инородного тела в зацепление колеса с тросом, повреждение ампулопровода, сбой регулировки магнитного фиксатора. | Перерубить ампулопровод, используя защитные экраны и дистанционный инструмент, упаковать источник в полиэтилен и поместить в защитный контейнер. Постоянный дозиметрический контроль обязателен. |
| 2. Нарушение целостности защиты. | Механическое повреждение (удар, падение), стихийное бедствие (пожар). | Используя защитные экраны и дистанционный инструмент, упаковать аппарат в полиэтилен и поместить в защитный контейнер. Постоянный дозиметрический контроль обязателен. |
| 3. Выпадение источника из радиационной головки (защитного контейнера). | Заводской брак при изготовлении блокировок, тряска при транспортировании, нарушение технологии перезарядки. | Используя защитные экраны и дистанционный инструмент, упаковать источник в полиэтилен и поместить в защитный контейнер. Постоянный дозиметрический контроль обязателен. |
| 4. Разгерме- тизация источника со следами загрязнения на поверхности аппарата. | Заводской брак изготовления источника, нарушение условий эксплуатации. | Используя защитные экраны и дистанционный инструмент, упаковать аппарат в полиэтилен и поместить в защитный контейнер. Постоянный дозиметрический контроль обязателен. Определение загрязненной территории с последующей дезактивацией. |
| 5. Потеря (хищение) источника. | Несоблюдение правил хранения в специальных помещениях и на рабочем месте, наличие посторонних лиц в зоне проведения работ. | Дозиметрический контроль в местах проведения работ и на прилегающей территории с одновременным оповещением местных органов МВД. |

_______________

* - разработан специалистами Уральского округа Госатомнадзора России на основе анализа инструкций по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий, согласованных с Госсанэпиднадзором.

Приложение 5

Некоторые соотношения между единицами измерений в области радиационной безопасности и формулы для расчета ДОЗ

| 1. Активность источника (А) | Беккерель (Бк) | 1 Бк = 1 распад/сек |
| --- | --- | --- |
|  | Кюри (Ки) | 1 Ки = 3,7 х Е10Бк |
| 2. Экспозиционная доза (D0) | Кулон на кг (Кл/кг) | 1 Р = 2,58 х 5 х Е4Кл/кг |
|  | Рентген (Р) | 1 кл/кг = 3,88 х Е3Р |
| 3. Эквивалентная доза (D) | Зиверт (Зв) | 1 Зв = 100 бэр |
|  | Био. экв. | 1 бэр = 1 х Е-2 Зв |
|  | Рентгена (бэр) |  |
| 4. Мощность экспозиционной дозы (МД) | Ампер на кг (А/кг) | 1 А/кг =3,88 х Е3Р/с |
|  | Рентген в сек (Р/с) | 1 Р/с = 2,58 х Е-4А/кг |
| 5. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) | Зиверт в сек (Зв/с) | 1 Зв/с = 100 бэр/с |
|  | Бэр в сек (бэр/с) | 1 бэр/с = 1 х Е-23в/с |

Переход от (мг-экв) к (мКи) и обратно

М (мг-экв) = А (мКи) х k_гамма (Р х см2 / мКи х час) / 8,4

А (мКи) = М (мг-экв) х 8,4/ k_гамма (P х см2/мКи х час)

Соотношения и формулы для расчета доз и мощности доз

Для гамма-излучения:

D = МЭД х t,

где t - время, МЭД - мощность эквивалентной дозы (бэР/ч).

МЭД = МД х Кк,

где Кк - коэффициент качества излучения

МД = k_гамма х А/r (2),

где k_гамма - полная гамма постоянная источника в Р х см2/мКи х час

А - активность источника в мКи

r - расстояние в см

МД - мощность экспозиционной дозы в Р/час

Если известна МЭД_0 на расстоянии 1 метр, то МЭД_r на любом расстоянии г определяется как МЭД_r = МЭД_0 x 1/ r2 (r - в метрах).

Приложение 6

Типовой аварийный комплект средств индивидуальной защиты и оборудования*

1. Дозиметрический прибор типа ДРГ-01Т1, ДКС-04.

2. Предупредительные знаки радиационной опасности - 12 шт.

3. Огнетушитель ОУ-5 - 2 шт.

4. Пластикатовый комбинезон (или защитный костюм ОЗК) - 2 шт.

5. Перчатки резиновые - 2 пары

6. Пластиковое ведро - 1 шт.

7. Бахилы пластиковые - 2 пары

8. Респираторы или фильтрующий противогаз - 4 шт.

9. Захваты дистанционные (0,25 м, 0,5 м, 1-1,5 м) - по 1 шт.

10. Лопата штыковая - 1 шт.

11. Шнур - две бухты по 15 м

12. Пинцеты (10-15 см) - 2 шт.

13. Моющие средства типа "Лотос" - 2 пачки.

14. Пластиковые пакеты для мусора (объемом 4 литра) - 20 шт.

15. Большие прозрачные пластиковые мешки - 6 шт.

16. Индивидуальные дозиметры - 4 шт.

17. Экраны защитные свинцовые - 1 комплект.

___________________

* - разработан специалистами Уральского округа Госатомнадзора России на основе анализа инструкций по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий, согласованных с Госсанэпиднадзором.

Приложение 7

Рекомендуемый перечень приборов радиационного контроля*

| Наименование и тип прибора | Регистрируемое излучение и диапазон энергий (Мэв) | Диапазон измерений | Основная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиометр-дозиметр ДКС-96 | Гамма и рентгеновское, (0,025-3,0) Мэв, | (0,1-1 х Е+6) мкЗв/ч | 10 |
|  | Бета, (0,3-3,0) Мэв, | (10-1 х Е+5) част/мин х см2 | 10 |
|  | Альфа, (1,0-6,0) МэВ | (0,1-1 х Е4) част/мин х см2 | 20 |
|  | Нейтронное, От 0,025 эв до 14,0 Мэв | (0,1-1 х Е+4) н/см2 х с | 10 |
| Дозиметр-радиометр ДРГ-01Т1 или ДКС-04 дозиметр (могут использоваться как прямопоказывающие индивидуальные дозиметры) | Гамма и рентгеновское, (0,05-3,0) Мэв, обнаружение бета загрязнения | (0,01-1 х Е+4) мР/ч | 20 |
| Измеритель загрязнения КРА-1 | Альфа, (2,0-6,0) Мэв | (1-1 х Е+4) част/мин х см2 | 20 |
| Измеритель загрязнения КРБ-1 | Бета, (0,1-3,0) Мэв | (10-1 х Е+7) част/мин х см2 | 20 |
| Индивидуальные дозиметры ТЛД-500 К (из комплекта индивид. дозиметров ДТУ-01) | Гамма и рентгеновское, (0,015-3,0) Мэв | (0,5-1 х Е+6) мкЗв | От 15 до 30 |

_________________

* - разработан специалистами Уральского округа Госатомнадзора России на основе анализа каталога "Радиационный контроль", НПП "Доза", 1999 г. для замены устаревшего приложения 10 СП-1171-74.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

II. Особенности подготовки к проведению инспекции

III. Особенности проведения инспекции

Приложение 1. Радиационные характеристики наиболее широко применяемых дефектоскопов

Приложение 2. Характеристики закрытых ИИИ, применяемых в дефектоскопах Приложение 3. Типовой объем и частота проведения радиационного контроля при использовании дефектоскопов

Приложение 4. Типовой перечень возможных радиационных аварий, возможных причин их возникновения и мер по ликвидации их последствий

Приложение 5. Некоторые соотношения между единицами измерений в области радиационной безопасности и формулы для расчета доз

Приложение 6. Типовой аварийный комплект средств индивидуальной защиты и оборудования

Приложение 7. Рекомендуемый перечень приборов радиационного контроля