ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ

ПРИКАЗ

от 19 апреля 2001 г. N 90-пр

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО

И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с договором "Стандартизация и метрологическое обеспечение топографо-геодезического и картографического производства" (шифр 10.187) разработаны ЦНИИГАиК и приняты Роскартографией руководящий технический материал "Нормируемые метрологические характеристики средств измерений топографо-геодезического назначения. Номенклатура показателей" и руководящий технический материал "Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения". Для введения в действие указанных нормативных документов по метрологическому обеспечению производства приказываю:

1. Присвоить обозначения утвержденным нормативным документам по метрологическому обеспечению производства РТМ "Нормируемые метрологические характеристики средств измерений топографо-геодезического назначения. Номенклатура показателей" - РТМ 68-8.24-01 и РТМ "Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения" - РТМ 68-8.25-01 (см. Приложение).

2. Установить срок введения в действие РТМ 68-8.24-01 и РТМ 68-8.25-01 с 1 октября 2001 года.

3. ЦНИИГАиК в срок до 1 августа 2001 года издать РТМ 68-8.24-01 и РТМ 68-8.25-01 в количестве по 60 экз. каждый и разослать метрологическим службам предприятий и организаций отрасли.

4. Руководителям и главным метрологам предприятий и организаций Роскартографии принять к руководству и обеспечить своевременное внедрение РТМ 68-8.24-01 и РТМ 68-8.25-01 в предприятиях и организациях отрасли.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Роскартографии Прусакова А.Н.

Руководитель

Федеральной службы геодезии

и картографии России

А.А.ДРАЖНЮК

Утверждаю

Заместитель Руководителя

Федеральной службы геодезии

и картографии России,

Главный метролог

А.Н.ПРУСАКОВ

2001 год

Дата введения -

1 октября 2001 года

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РТМ 68-8.24-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан Центральным ордена "Знак Почета" научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского (ЦНИИГАиК):

Директор института                      Н.Л. Макаренко

Главный метролог                        А.А. Синдеев

Руководитель темы,

зав. ОСМОГИ                             А.И. Спиридонов

Зав. лабораторией МО                    Ф.В. Широв

Исполнители:                            С.В. Соловьев, м.н.с.

Г.В. Петрова, н.с.

2. Рассмотрен и одобрен подкомитетом ПК4 "Геодезические приборы" ТК 404 "Геодезия и картография" (протокол N 2-00 от 06.09.2000).

3. Внесен НТО Технического комитета Роскартографии.

Начальник НТУ - В.Н. Александров.

4. Утвержден и введен в действие Приказом по Роскартографии от 19 апреля 2001 г. N 90-пр.

5. Введен впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий технический материал распространяется на средства измерений (СИ), используемые в топографо-геодезическом производстве, устанавливает номенклатуру метрологических характеристик, комплексы нормируемых метрологических характеристик, способы нормирования метрологических характеристик и формы их представления в нормативно-технических документах на применяемые и вновь разрабатываемые средства измерений:

- в технических условиях на СИ;

- в технических заданиях на разработку СИ;

- в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации СИ;

- в методиках выполнения измерений.

РТМ разработан на основе и в дополнение ГОСТ 8.009-84.

РТМ не распространяется на документацию на эталоны, поверочные установки и контрольно-испытательное оборудование.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РТМ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10529-96. Теодолиты. Общие технические условия.

ГОСТ 10528-90. Нивелиры. Общие технические условия.

ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

ГОСТ 23543-88. Приборы геодезические. Общие технические условия.

ГОСТ 19223-90. Светодальномеры. Общие технические условия.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем РТМ приняты следующие сокращения:

руководящий технический материал - РТМ;

средства измерений - СИ;

нормативная документация - НД;

государственный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р;

метрологические характеристики - МХ;

номенклатура нормируемых характеристик - НМХ.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Метрологические характеристики средств измерений, устанавливаемые РТМ, должны являться в соответствии с ГОСТ 8.009 составной частью исходной информации для:

- определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений;

- расчета МХ каналов измерительных систем, состоящих из средств измерений с нормированными МХ;

- оптимального выбора средств измерений;

- использования в качестве контролируемых характеристик при контроле средств измерений на соответствие установленным нормам.

4.2. Комплексы МХ на средства измерений топографо-геодезического назначения, применяемые в организациях и предприятиях системы Роскартографии, устанавливаются настоящим РТМ с учетом специфики применения и особенностей конструкции СИ.

5. НОМЕНКЛАТУРА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ В ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

5.1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (по шкале или табло).

5.1.1. Характеристика для однозначной меры - номинальное значение меры.

5.1.2. Цена деления равномерной шкалы измерительного прибора или многозначной меры.

5.1.3. Минимальная цена деления неравномерной шкалы измерительного прибора или многозначной меры.

5.1.4. Пределы шкалы измерительного прибора или многозначной меры.

5.1.5. Вид выходного кода, число разделов кода, номинальная цена единицы наименьшего разряда кода - для средств измерений, дающих результаты в цифровом коде.

5.2. Характеристики погрешностей средств измерений.

5.2.1. Характеристики полной погрешности.

5.2.2. Характеристики случайной составляющей полной погрешности.

5.2.3. Характеристики систематической составляющей полной погрешности.

5.2.4. Вариации показаний (выходного сигнала) СИ.

5.2.5. Рекомендуемая номенклатура нормируемых метрологических характеристик дана в Приложении А.

6. СПОСОБЫ НОРМИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

6.1. Типовые характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (п. п. 5.1.1 - 5.1.3), нормируют как номинальные характеристики средств измерений данного типа.

6.2. Характеристики полной погрешности СИ (п. 5.2.1) выбирают из числа следующих:

6.2.1. Предел   допускаемого   значения   полной   погрешности

ДЕЛЬТА  при заданной доверительной вероятности альфа  (0,95;  0,98

д

или 0,997).

Значение ДЕЛЬТА  применяют,   когда   случайная   составляющая

д

полной погрешности незначительна по сравнению  с   систематической

составляющей,  а  также с целью обобщенной оценки инструментальной

погрешности.

6.2.2. Значение среднего квадратического отклонения сигма(ДЕЛЬТА) полной погрешности.

Значение сигма(ДЕЛЬТА) применяют, когда случайная составляющая существенна.

6.2.3. Предел  допускаемого   значения    полной   погрешности

ДЕЛЬТА    и    значение    среднего   квадратического   отклонения

д

сигма(ДЕЛЬТА)  полной    погрешности   применяют,   когда    закон

распределения полной погрешности неизвестен.

6.3. Характеристики случайной составляющей ДЕЛЬТА° полной погрешности (п. 5.2.2) выбирают из числа следующих:

6.3.1. Значение среднего квадратического отклонения сигма(ДЕЛЬТА).

Значение  сигма(ДЕЛЬТА)   применяют,   когда   можно   указать

коэффициенты t      для определения интервала t     сигма(ДЕЛЬТА),

альфа                            альфа

включающего с вероятностью  альфа  случайную  составляющую  полной

погрешности.

6.3.2. Предел    допускаемого    значения   ДЕЛЬТА° и значения

д

среднего квадратического   отклонения     случайной   составляющей

сигма(ДЕЛЬТА°).

6.4. Характеристики   систематической   составляющей    полной

погрешности (п. 5.2.3) выбирают из числа следующих:

6.4.1.   Предел    допускаемого    значения    систематической

составляющей ДЕЛЬТА  .

сд

6.4.2. Математическое ожидание М(ДЕЛЬТА ) и  значение среднего

с

квадратического    отклонения    сигма(ДЕЛЬТА )    систематической

С

составляющей.

6.5. Вариации  выходного  сигнала  (показаний)  СИ  (п. 5.2.4)

нормируют   путем  установления  предела  допустимых  значений  b

д

вариаций.

6.6. Для СИ, МХ которых зависят от значения измеряемой величины, нормируют МХ для разных интервалов диапазона измерений.

7. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

НОРМИРУЕМЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

7.1. Типовые характеристики, предназначенные для определения результатов измерений п. 6.1, представляют числом.

7.2. Нормированные характеристики погрешности СИ (п. п. 6.2, 6.3, 6.4) представляют числом или функцией (формула, таблица, график).

7.3. Нормируемый  предел  Н   допускаемой вариации СИ (п. 6.5)

р

представляют числом в единицах измеряемой величины или в процентах

нормирующего значения.

7.4. Метрологические характеристики для интервалов диапазона измерений (п. 6.6) представляют числом или функцией (формула, таблица, график).

Приложение А

(рекомендуемое)

НОМЕНКЛАТУРА МХ, НОРМИРУЕМЫХ В НД НА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

|  | тео- долит | ниве- лир | свето- дально- мер | тахео- метр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Диапазон измерения | + | + | + | + |
| 2. Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения | + | + | + | + |
| 3. Погрешности из-за отклонения рабо- чих осей от заданного положения (экс- центриситет осей, коллимационная пог- решность, внецентренность зрительной трубы, неперпендикулярность горизон- тальной и вертикальной осей прибора и т.п.) | + |  | + | + |
| 4. Нестабильность параметров уравне- ния измерения из-за влияния внешних условий | + | + | + | + |
| 5. Аддитивная составляющая уравнения измерения | + | + | + | + |
| 6. Мультипликативная составляющая уравнения измерения | + | + | + | + |
| 7. Цена деления уровней | + | + | + | + |
| 8. Цена деления рабочей меры | + | + |  |  |
| 9. Погрешность отсчетной системы | + |  |  |  |
| 10. Значение угла между визирной осью зрительной трубы и осью уровня при трубе (угол i) | + | + |  |  |
| 11. Средняя квадратическая погреш- ность самоустановки линии визирования |  | + |  |  |
| 12. Систематическая погрешность рабо- ты компенсатора | + | + |  | + |
| 13. Величина отклонения циклической погрешности |  |  | + | + |
| 14. Время получения отсчета (показа- ний табло) | + | + | + | + |

Номенклатура МХ, нормируемых в НД на средства измерений топографо-геодезического назначения, установлена на основании ГОСТ 10529, ГОСТ 10528, ГОСТ 19223 и [1], [2], [3], [4].

Приложение Б

(информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ТУ 3.1942-86. Тахеометр "Агат" Та3.

[2] МИ БГЕИ 07-90. Методика института. Нивелиры. Методика поверки.

[3] МИ БГЕИ 08-90. Методика института. Теодолиты. Методы и средства поверки.

[4] Федоров С.Ф. и др. Обоснование выбора нормируемых характеристик геодезических приборов, формы их представления. Научно-технический отчет // МИИГАиК, М., 1983.

Утверждаю

Заместитель Руководителя

Федеральной службы геодезии

и картографии России,

Главный метролог

А.Н.ПРУСАКОВ

2001 год

Дата введения -

1 октября 2001 года

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РТМ 68-8.25-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан Центральным ордена "Знак Почета" научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского (ЦНИИГАиК):

Директор института                             Н.Л. Макаренко

Главный метролог                               А.А. Синдеев

Руководитель темы,

зав. ОСМОГИ                                    А.И. Спиридонов

Отв. исполнитель,

зав. лабораторий МО                            Ф.В. Широв

2. Рассмотрен и одобрен подкомитетом ПК4 "Геодезические приборы" Технического комитета ТК 404 "Геодезия и картография" (протокол N 2-00 от 06.09.2000).

3. Внесен НТО Роскартографии.

Начальник НТУ - В.Н. Александров.

4. Утвержден и введен в действие Приказом по Роскартографии от 19 апреля 2001 г. N 90-пр.

5. Введен впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий РТМ распространяется на средства измерений топографо-геодезического назначения (далее - СИ), в том числе рабочие СИ и эталоны, подлежащие поверке, и устанавливает методы определения межповерочных интервалов (далее - МПИ), основанные на предположении о непрерывном (с конечной случайной скоростью) изменении метрологических характеристик СИ в процессе эксплуатации и хранения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РТМ использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

МИ 2187-92. ГСИ. Рекомендация. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. МПИ называется промежуток времени или наработка между двумя последовательными поверками СИ.

3.2. По порядковому номеру поверки с начала эксплуатации различают 1-й МПИ, 2-й МПИ и т.д.

При определении МПИ для совокупности однотипных СИ, как правило, назначают единый МПИ для всех СИ, вне зависимости от их возраста и порядкового номера поверки.

3.3. Первичный МПИ устанавливается при утверждении типа или вводе СИ в эксплуатацию. Органы Государственной метрологической службы (далее - ГМС) и метрологические службы (МС) юридических лиц обязаны вести учет результатов периодической поверки и разрабатывать рекомендации по корректировке МПИ СИ с учетом специфики их применения.

3.4. Корректировка МПИ проводится метрологической службой юридического лица по согласованию с органом ГМС.

3.5. МПИ устанавливают в календарном времени для СИ, изменение метрологических характеристик (далее - МХ) которых обусловлено старением (т.е. не зависит от интенсивности эксплуатации СИ), и в значениях наработки для СИ, изменение МХ которых является следствием износа элементов СИ (зависящего от интенсивности эксплуатации).

Их значения для геодезических СИ целесообразно выбирать в месяцах (эксплуатации или наработки) из ряда 3; 6; 9; 12; 18; 24; 30 и т.д. через 6 месяцев (МИ 2187).

4. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

4.1. Применяются критерии назначения МПИ двух видов - нормируемые показатели метрологической надежности (нестабильности) СИ и экономический критерий оптимальности МПИ, обеспечивающий максимальный экономический эффект эксплуатации СИ.

4.2. В качестве критериев (нормируемых показателей) рекомендуется применять следующие характеристики.

4.2.1. Предел допускаемых значений вероятности метрологической

исправности  СИ  Р*    в  момент  очередной  поверки  (либо предел

ми

средней   доли   СИ,   забракованных   при   поверке,   ЭПСИЛОН* =

(1 - Р* )).

ми

Р    является   аналогом  показателя  надежности - вероятности

ми

безотказной работы СИ.

4.2.2. Предел допускаемых значений коэффициента исправности СИ

К* ,  равного средней доле МПИ, в течение которого СИ находилось в

ми

метрологически исправном состоянии.

К*  является  аналогом  показателя   надежности - коэффициента

ми

готовности СИ.

4.3.   Экономическим   критерием  оптимальности  МПИ  является

условный минимум экономических издержек эксплуатации СИ, зависящих

от  расходов,  связанных  с  проведением  поверки  и  ремонта  СИ,

забракованных при поверке.

4.4. При  применении  критериев  Р*   и  К*   и экономического

ми      ми

метрологическая   исправность  СИ  определяется  как  соответствие

установленному в техдокументации пределов нестабильности МХ СИ.

4.5.    Численные    значения    критериев   назначает   орган

государственной метрологической службы  или метрологической службы

юридических лиц.

4.6. При  поверке  СИ  значение  Р*    рекомендуется принимать

ми

равным  пределу  допускаемых  значений  доверительной вероятности,

указанному в поверочной схеме, значение К*  -  равным  0,5(1 + Р).

ми

4.7. В соответствии с МИ 2187 для рабочих эталонов при поверке

СИ  и  для  геодезических  СИ  рекомендуются  значения  критериев,

указанных в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐

│  Область применения рабочих эталонов и СИ │   Р*     │   К*    │

│                                           │    ми    │    ми   │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Поверка СИ, метрологический отказ которых  │0,95      │0,975    │

│может привести к значительным экономическим│          │         │

│потерям                                    │          │         │

└───────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ СИ

5.1. Определение межповерочных интервалов (первичных) по среднему времени наработки СИ до наступления отказа.

Определение межповерочных интервалов (первичных) по среднему времени наработки СИ до наступления отказа применяют в случаях, когда назначенный для СИ МПИ необходимо уточнить, но нет статистической информации.

Необходимо отметить, что при установлении МПИ СИ рекомендуется пользоваться числовым рядом, приведенным в п. 3.5.

5.2. При установлении первичных МПИ СИ исходными данными являются:

Т   - среднее время до наступления отказа;

ср

Р     -   предел   допускаемой   вероятности   метрологической

ми

исправности  СИ  в  момент  очередной  поверки (предел вероятности

безотказной работы СИ);

ДЕЛЬТА   -   предел   допускаемых   значений   метрологических

характеристик;

сигма  =  0,3  х  ДЕЛЬТА  -  среднее квадратическое отклонение

0                  0

погрешности определения МХ при поверке СИ.

Требуется определить МПИ, соответствующий Р  .

ми

5.3. Вычисления производятся по формулам (1).

Т   принимается равным среднему значению МПИ.

ср

1          ДЕЛЬТА

r = ---;   m  = ------;

T       1     Т

ср            ср

1  2

t      - - t

1        1       2  1

F(t ) = ------ интеграл e      dt ;

1      ____   -беск.          1

\/2 пи

(1)

1  2

t      - - t

1        2       2  2

F(t ) = ------ интеграл e      dt ;

2      ____  -беск.           2

\/2 пи

t  x сигма           ДЕЛЬТА - t  х сигма

1     1        0                    2        0

Т  = - ln -----------;    Т  = --------------------,        (2)

1   r      ДЕЛЬТА         2            m

1

где t  и t - квантили распределения Лапласа.

1    2

При выборе МПИ берут T    из полученных Т  и Т .

min                1    2

5.4. Пример расчета МПИ приведен в Приложении А.

5.5.   Расчет   межповерочных   интервалов   по  экономическим

критериям.

5.5.1. Расчет производится  исходя из минимума потерь от брака

измерений  и  издержек поверки. Искомый интервал Т между поверками

находят путем решения уравнения:

С

-лямбда Т                       1

e          (лямбда Т + 1) = 1 - -- лямбда,              (3)

С

2

где:

е - основание натуральных логарифмов;

лямбда - интенсивность отказов;

С  - затраты на поверку одного прибора;

1

С   -  величина  ущерба  в  единицу  времени из-за неисправной

2

работы СИ.

Он удобен для геодезических СИ, используемых на промышленных предприятиях и в научных учреждениях в качестве стационарных контрольно-измерительных СИ [1].

Пример расчета МПИ приведен в Приложении Б.

5.6. Метод определения межповерочного интервала по фиксации скрытых отказов [2].

Метод определения межповерочного интервала по фиксации скрытых отказов применяется в случаях, когда есть статистика скрытых отказов из выборки не менее 30 однотипных СИ <1>.

--------------------------------

<1> Отказы, юстируемые на месте работы узлов, перегоревших лампочек подсветки и предохранителей и т.п., не должны учитываться.

5.6.1. Исходными данными для обработки должны быть совокупность однородных СИ не менее 30 единиц, для которых в процессе эксплуатации имеются даты и результаты поверок СИ (по отсутствию или наличию скрытых отказов). Карточки с исходными данными хранятся в органах МС владельца предприятия (форма приведена в Приложении В).

5.6.2. В качестве критерия  для  назначения  МПИ  используются

Р  , принимаемый 0,95.

ми

5.6.3. Для  определения  МПИ  рекомендуется  выбрать  интервал

фиксирования  скрытых  отказов  S  более  Т  (Т  -  значение ранее

0   0

установленного МПИ).

5.6.4.  По   исходным   данным  определяют: N - количество СИ,

_

поверенных  за  интервал  S;  N  -  количество СИ  из N, у которых

обнаружен скрытый отказ в интервале S.

_

При  обработке  данных  вычисление  N и N   удобно проводить с

помощью таблицы 2 или ПК.

Таблица 2

┌─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│      Величина       │       Сводка       │        Сумма        │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│         N           │                    │        9            │

│         _           │                    │                     │

│         N           │                    │        2            │

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

В графу "Сводка" табл. 2 заносят данные при помощи точек и тире (комбинация четырех и шести тире означает десяток). В графу "Сумма" помещают числа, полученные путем подсчета точек и тире в каждой строке таблицы.

_

5.6.5. Значения  N и N в зависимости от наличия или отсутствия

скрытого отказа при очередной поверке и МПИ приведены в таблице 3.

Таблица 3

┌──────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────────┐

│ Вариант  │   Наличие или   │    МПИ    │Точка или тире ставятся│

│          │   отсутствие    │           │        в графе        │

│          │ скрытого отказа │           │                       │

├──────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────┤

│  А       │Обнаружен скрытый│меньше или │    _                  │

│   1      │отказ            │равен S    │N и N                  │

│А --      │                 ├───────────┼───────────────────────┤

│  А       │                 │больше S   │N                      │

│   2      │                 │           │                       │

├──────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────┤

│  Б       │Скрытый отказ не │больше или │N                      │

│   1      │зафиксирован     │равен S    │                       │

│Б --      │                 ├───────────┼───────────────────────┤

│  Б       │                 │меньше S   │Не ставятся ни в одну  │

│   2      │                 │           │графу                  │

└──────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────────┘

_

5.6.6. Если  N = N - следует уменьшить S в два раза и провести

обработку данных заново.

5.6.7. МПИ определяют по формуле:

S lnP

ми

Т  = -------,                           (4)

3        _

R(N, N)

где:

_

R(N, N) - коэффициент,  определяемый по  таблице  Приложения Г

на основе найденных путем статической обработки исходных  значений

_

N, N. В Приложении Г также приведены значения lnР  .

ми

5.6.8. Если определенное по п. 5.6.7 значение Т   больше S, то

3

следует   увеличить  S  в  два  раза  и  провести  расчет  заново.

Увеличивать S до тех пор пока Т  не станет меньше или равным S.

3

5.6.9. Определенный в соответствии с п. 5.6.7 МПИ учитывают при составлении очередного графика поверки данной совокупности СМ.

5.6.10. Пример определения МПИ приведен в Приложении Д.

Приложение А

ПРИМЕР РАСЧЕТА МПИ ПО ФОРМУЛАМ (2)

На   основании   технических   условий  на  геодезические  СИ.

применяемые  сезонно, за среднее время наработки СИ до наступления

отказа  может принимать Т   = от 1,5 до 3 лет, ДЕЛЬТА = 1, сигма

ср                                     0

= 0,3.

Расчет МПИ приведен в таблице 1А:

Таблица 1А

┌───┬────┬─────┬───────┬─────┬────┬───────────┬─────┬───┬───────────────┐

│   │    │     │     1 │     │    │     ДЕЛЬТА│     │   │               │

│T  │Р   │ДЕЛЬ-│r = ---│  t  │ Т  │m  = ------│  t  │ Т │Т = min(Т ; Т )│

│ ср│ МПИ│ТА   │    T  │   1 │  1 │ 1    Т    │   2 │  2│         1   2 │

│   │    │     │     ср│     │    │       ср  │     │   │               │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│3  │0,9 │1    │0,3    │1,645│2,1 │0,3        │1,232│1,6│1,8            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2,5│0,9 │1    │0,4    │1,645│1,8 │0,4        │1,282│1,5│1,5            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2  │0,9 │1    │0,5    │1,645│1,41│0,5        │1,282│1,2│1,2            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1,5│0,9 │1    │0,7    │1,645│1,1 │0,7        │1,282│0,9│0,9            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1  │0,9 │1    │1,0    │1,645│0,7 │1,0        │1,282│0,6│0,6            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│3  │0,95│1    │0,3    │1,960│1,59│0,3        │1,645│1,5│1,5            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2,5│0,95│1    │0,4    │1,960│1,3 │0,4        │1,645│1,3│1,3            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2  │0,95│1    │0,5    │1,960│1,1 │0,5        │1,645│1,0│1,0            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1,5│0,95│1    │0,7    │1,960│0,80│0,7        │1,645│0,8│0,8            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1  │0,95│1    │1,0    │1,960│0,53│1,0        │1,645│0,5│0,5            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│3  │0,99│1    │0,3    │2,576│0,77│0,3        │2,326│0,9│0,8            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2,5│0,99│1    │0,4    │2,576│0,6 │0,4        │2,326│0,8│0,6            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│2  │0,99│1    │0,5    │2,576│0,5 │0,5        │2,326│0,6│0,5            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1,5│0,99│1    │0,7    │2,576│0,39│0,7        │2,326│0,5│0,4            │

├───┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼───────────┼─────┼───┼───────────────┤

│1  │0,99│1    │1,0    │2,576│0,26│1,0        │2,326│0,3│0,3            │

└───┴────┴─────┴───────┴─────┴────┴───────────┴─────┴───┴───────────────┘

Итоговые результаты расчета МПИ приведены в таблице 2А:

Таблица 2А

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│            Межповерочный интервал геодезических СИ             │

├───────────────────────┬────────────────────────────────────────┤

│           Т           │               Р    0,95                │

│            ср         │                МПИ                     │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│3 года                 │18 мес. (1,5 года)                      │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2,5 года               │15 мес. (1,3 года)                      │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2 года                 │12 мес. (1 год)                         │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│1,5 года               │10 мес. (0,8 года)                      │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Среднее значение МПИ - 13,8 мес. (1,2 года)                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Доверительные вероятности в соответствии (п. 2.9) МИ 2187 принимались 0,95.

Приложение Б

РАСЧЕТ МПИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

Для теодолитов и нивелиров, применяемых в стационарных условиях, установлено [1]:

лямбда = (5 - 10);   С  = 400 р;    С  = 50 р/ч,

1              2

по формуле (2) будем иметь Т = 3000 час., или 5 месяцев круглосуточной работы СИ, или 15 месяцев (1,25 года) работы СИ в течение 8 часов.

Таким образом, МПИ примем равным 1,25 года.

Приложение В

(рекомендуемое)

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Предприятие

Наименование

Тип

Класс точности

Заводской номер

ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЕРКАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| N п/п | Дата поверки |  |  | Отказ <2> | Подпись поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | месяц | число |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> 0 - отсутствие отказа; 1 - наличие отказа.

Приложение Г

(справочное)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Значения  (Р  )  при следующих Р  : 0,95;  0,99 - lnP   0,052;

ми                  ми                   ми

0,020.

В таблице приведены значения коэффициентов:

_           N + 1  2        _             _

R(N, N) = ln{1 + ----- V    , [2(N + 1), 2(N - N)]},

_  0,95

N - N

где:

2

V    (m , m ) - квантиль  F-распределения с m  и m   степенями

0,95  1   2                                 1    2

свободы и уровнем значимости 0,1.

_

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ R(N, N)

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,63 |
| 26 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,60 |
| 27 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 |
| 28 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 |
| 29 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 |
| 30 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,51 |
| 32 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 |
| 34 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 |
| 36 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,41 |
| 38 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 |
| 40 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 |
| 45 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 |
| 50 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| 60 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |

Продолжение

|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,33 | 1,47 | 1,63 |
| 26 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,37 | 1,51 |
| 27 | 0,67 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,41 |
| 28 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,21 | 1,32 |
| 29 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,25 |
| 30 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,08 | 1,18 |
| 32 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,07 |
| 34 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,98 |
| 36 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,71 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90 |
| 38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,83 |
| 40 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
| 45 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 |
| 50 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 |
| 60 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 |

Продолжение

|  | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1,81 | 2,03 | 2,30 | - | - |
| 26 | 1,67 | 1,85 | 2,07 | 5,51 | - |
| 21 | 1,55 | 1,71 | 1,89 | 3,92 | - |
| 28 | 1,45 | 1,59 | 1,75 | 3,22 | - |
| 29 | 1,36 | 1,49 | 1,63 | 2,79 | - |
| 30 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 2,49 | - |
| 32 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 2,07 | 4,09 |
| 34 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,79 | 2,95 |
| 36 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,59 | 2,41 |
| 38 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,43 | 2,07 |
| 40 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,31 | 1,82 |
| 45 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 1,07 | 1,43 |
| 50 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,92 | 1,19 |
| 60 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,71 | 0,89 |

Приложение Д

(справочное)

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА

В таблице приведен фрагмент массива исходных данных о поверках совокупности 120 светодальномеров СТ5. Из всего массива в таблице приведены данные СИ с заводскими номерами 1, 2, 3,..., 120. N 1 - результаты двух последних поверок; N 2 - результаты двух последних поверок; N 3 - результаты трех последних поверок; N 120 - результаты трех последних поверок.

Ранее установленный МПИ для измерений Т  = 12 месяцев. В графе

0

0  означает  отсутствие  скрытого  отказа,  "1" - наличие скрытого

отказа.  В  графе  2  первые  две  цифры означают год поверки, две

следующие - месяц поверки, две последние - дату поверки.

1. Выбираем интервал фиксирования  скрытых  отказов S = 1,5Т =

18 месяцев.

2.  По результатам поверки в соответствии с таблицей настоящих

_

методических указаний определяем N и N - для СИ.

N  1  -  МПИ  составляет  10,5  месяцев (10,5 < 18) и скрытого

отказа  не  обнаружено. В соответствии с вариантом Б4 таб. 2 точка

не ставится.

┌─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│   Заводской номер   │    Дата поверки    │     Результаты      │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          1          │       990514       │          0          │

│                     │       980628       │          0          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          2          │       990420       │          1          │

│                     │       980331       │          0          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          3          │       990215       │          0          │

│                     │       980118       │          0          │

│                     │       970117       │          1          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          *          │         *          │          *          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          *          │         *          │          *          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│          *          │         *          │          *          │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│         120         │       990115       │          0          │

│                     │       980118       │          0          │

│                     │       970125       │          0          │

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

N  2  -  МПИ составляет 12,5 месяца  (12,5 < 18) и имеет место

скрытый  отказ, в соответствии с вариантом А1 табл. 3 в  строках N

_

и N табл. 2 ставятся черточки.

N 3 - МПИ между первой и третьей поверками составляет 25 месяцев (25 > 18), имеет место скрытый отказ. В соответствии с вариантом А табл. 3 в строке табл. 2 ставится черточка. МПИ между третьей и второй поверками составляет 13 месяцев (13 < 18) и скрытого отказа не обнаружено, в соответствии с вариантом Б4 табл. 3 черточка не ставится ни в одной графе табл. 2.

N 120 - МПИ между первой и третьей поверками составляет 23,5 месяца (23,5 > 18) и скрытого отказа не обнаружено. В соответствии с вариантом Б3 табл. 3 в графе табл. 2 ставится черточка.

_

3. Подсчитываем по табл. 2 N, N. Предположим, что в результате

_

полной таблицы настоящего Приложения получили N = 115, N = 10.

4.  Из  таблицы Приложения, интерполируя, находим R(115, 10) =

0,14.

5.  Определяем  МПИ  для  Р   = 0,95. По данным, приведенным в

ми

Приложении, находим значение Р   = 0,105.

ми

По формуле п. 5.6.7 получаем:

18 х 0,105

Т  = ---------- = 13,5 месяца, приблизительно 13 месяцев.

3      0,14

В соответствии с данными, приведенными в Приложении, МПИ будет

равен 13 месяцам.

Таким  образом,  при  Р    -  0,95 светодальномеры СТ5 следует

ми

поверять через 13 месяцев.

Аналогичным  способом  можно определить МПИ всех значений Р  ,

ми

приведенных в Приложении Г.

Приложение Е

(информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Иванов Ю.С., А.И. Спиридонов "Определение оптимальных межповерочных интервалов для геодезических приборов". М.: Геодезия и картография, 1978, N 11, с. 35 - 37.

2. Артемьев Р.И., Голубев С.М. "Справочное пособие для работников метрологических служб". 1 кн. М.: Издательство стандартов, 1986.

3. Технические условия на геодезические приборы.